## Sheet1
附件：
玉溪市儿童医院输液泵等医疗设备采购询价报价一览表
报价单位：元
采购要求 | [5 empty] | 投标信息
序号 | 设备名称 | 拟购数 | 技术参数或功能要求 | 预算单价 | 预算金额 | 品牌 | 规格 | 技术要求 偏离对比及说明 | 投标单价 | 投标总价 | 供货期 | 保修期 | 售后服务质量承诺
1包 | 输液泵 | 2 | 1.输液精度≤±5%； 2.速率范围不低于:0.1-2000ml/h，最小步进0.01ml/h，快进流速范围:0.1-2000ml/h，具有自动和手动快进可选； 3.预置输液总量范围不低于:0.1-9999.99ml； 4.可自动统计四种累计量:24h累计量、最近累计量、自定义时间段累计量、定时间隔累计量； 5.输液模式包括但不限于:速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、序列模式、剂量时间模式、点滴模式、和间断给药模式； 6.彩色显示屏≥4英寸； 7.压力报警阈值至少10档可调； 8.压力报警阈值最低可设置150mmHg； 9.具备阻塞前预警提示功能，当管路压力未触发阻塞报警时，泵可自动识别压力上升并在屏幕上进行提示；具备阻塞后自动重启输液功能，短暂性阻塞触发报警后，泵检测到阻塞压力缓解时，泵自动重新启动输液； 10.具备单个气泡和累积气泡报警功能，支持最小50μL的单个气泡报警； 11.可存储5000条的历史记录； 12.电池工作时间≥5小时； 13.防异物及进液等级不低于IP40； 14.支持输血功能。 15.每台设备配置一个带托盘（可放置输液泵）的输液架。 | 7800 | 15600
| 合计 | - | —— | —— | 15600
2包 | 压缩式雾化器 | 2 | 气体流量：3.5 L/min 以上 喷雾速率:0.25ml/min 以上 噪音:60dB 以下压力范围:70-130kPa以内 残液量：0.7ml 以下 电源：AC 220V 50HZ | 900 | 1800
| 艾灸烟雾净化器 | 1 | 双头，金属臂，排烟功率≥220W,风量360m²/h，噪音≤55db,过滤效果直径≤0.3um ≥95% | 2800 | 2800
| 红外电磁波治疗仪 | 2 | 红外线加电磁波治疗，带防烫网罩，数控调节时间，可适应床边各角度治疗，带滑轮 | 500 | 1000
| 电子针疗仪 | 1 | 可贴片理疗、针灸理疗，输出路数≥6路，脉冲宽度不高于0.5ms,输出脉冲频率不低于1-100HZ可调，输出波形包括但不限于：连续波、疏密波、间歇波，报出理疗电极片、针灸针价格 | 500 | 500
| 水银血压计 | 1 | 用于测量成人血压，搭配成人袖带 | 100 | 100
| 水银血压计 | 1 | 用于测量儿童血压，搭配儿童袖带 | 100 | 100
| 合计 | - | —— | —— | 6300
报价总计： ¥ ，大写（ ）
1.随报价单一同提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一的营业执照复印件（须加盖公章）；法定代表人或负责人或授权委托人身份证明（须加盖公章）；其他报价人认为需要提供的资料（须加盖公章）。 2.总报价包含备件、专用工具、检验、技术资料、运输保险和安装等所有费用。
报价单位全称：（加盖公章） 法定代表人或授权委托人签字： 报价日期：